OBJETIVO
Orientar e padronizar o manuseio do Equipamento Liofilizador Alpha 1-2 LDplus, da empresa Christ, localizado no andar superior do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

DEFINIÇÕES
Liofilização - processo no qual a água presente em uma amostra (solução, tecido), previamente congelada, é removida por meio da sua conversão direta do estado sólido ao gasoso (sublimação). O processo ocorre à baixa pressão e temperatura.
Liofilizador - equipamento utilizado para liofilizar amostras. Consiste em uma câmara de secagem, uma bomba de vácuo e um condensador.

RESPONSABILIDADES
Elaboração: Técnica do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO e Aluna de Doutorado da Instituição;
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

DISTRIBUIÇÃO
Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

MATERIAL NECESSÁRIO
Material devidamente armazenado (e.g. placa de petri, placa de 96 poços, tubo falcon, balão volumétrico), previamente congelado, com a abertura totalmente coberta por papel parafilme ou equivalente, que deve possuir várias pequenas perfurações para permitir contato do material com o vácuo e, ao mesmo tempo, retê-lo dentro do frasco.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
6.1 O equipamento possui as seguintes características técnicas:

Especificações Elétricas
Alimentação	220 Vac
Consumo	1.200 W
Capacidade do condensador	Máximo de 2,5 kg
Desempenho do condensador de gelo	Máximo de 2,0 kg/24 hs
Temperatura mínima atingida pelo condensador	Cerca de -55ºC
Regulagem do vácuo	1 mbar, em incrementos de 0.1 mbar.

6.2 A figura 1 mostra o equipamento sobre a bancada com alguns de seus principais componentes:

Figura 1 - Principais componentes do liofilizador

1 –Bomba de vácuo.
2 –Campânula envolvendo a câmara de secagem.
3 –Corpo do liofilizador, contendo o condensador, painel de controle e chave liga/desliga.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

AVISO 1: durante a preparação do equipamento, a amostra a ser liofilizada deve ser mantida no freezer do LIP, para não descongelar.
AVISO 2: antes de ligar o equipamento, sempre verificar o nível de óleo da bomba de vácuo, para evitar danos permanentes na mesma (Figura 2).

Figura 2 - Indicações de nível máximo e mínimo na bomba de óleo do liofilizador.
7.1.O manipulador paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO e tendo higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS deve:
7.1.1. Ligar o equipamento na tomada (atenção: tensão de 220 Vac)
7.1.2. Ligar a chave liga/desliga, situada na parte direita do corpo do equipamento. Após sua inicialização, o display de controle exibirá a seguinte tela:

7.1.3. Selecionar exit pressionando o botão indicado. O display exibirá a seguinte tela:

7.1.4. Selecionar mode pressionando o botão indicado. O display exibirá a seguinte tela:

7.1.5. Por meio das teclas ▲ ou ▼ selecionar a opção Freezing, e depois selecionar enter, por meio da tecla indicada na figura. Essa ação ligará o condensador e iniciará a refrigeração da câmara de secagem.

7.1.6. Aguardar a sinalização sonora do final dessa etapa. O display do equipamento apresentará a seguinte tela:

7.1.7. Pressionar a tecla indicada para selecionar yes. A bomba de vácuo será ligada e iniciará um processo de pré-aquecimento.

7.1.8. Aguardar novamente a sinalização sonora indicando o final dessa etapa. O display do equipamento apresentará a seguinte tela:

7.1.9. Nessa etapa, o equipamento já está pronto para iniciar o processo de liofilização. Inserir sua amostra congelada na câmara de secagem de maneira adequada, posicionar corretamente a campânula de forma a vedar bem a câmara, e selecionar yes pressionando o botão indicado pela seta.

7.1.10. Após alguns momentos de funcionamento, é formado vácuo dentro da campânula, e o display apresenta a seguinte imagem:

A pressão deve se estabilizar ao redor de 1.0 mbar, e a temperatura em cerca de -50ºC a -55ºC. Caso a pressão não se reduza a esse valor, verificar se a campânula está bem posicionada, e se nenhuma das suas válvulas no topo está aberta.
7.1.11. Deixar o aparelho funcionando pelo período de tempo necessário, que dependerá principalmente do volume de material a ser liofilizado.

PARA DESLIGAR O APARELHO

8.1. Após concluído o processo de liofilização, selecione mode teclando na seta indicada na figura abaixo:

8.2. Após essa ação, o display mostrará a seguinte tela:
8.3. Por meio das teclas ▲ ou ▼ selecionar a opção Standby, e depois selecionar enter, por meio da tecla indicada na figura. Essa ação desligará a bomba de vácuo e o condensador.
8.4. Remover o vácuo da câmara de secagem, abrindo lentamente uma das válvulas situadas no topo da campânula, até o momento em que o indicador de pressão indicar Atm.
8.5. Remover a campânula e retirar o seu material.
8.6. Desligar a chave liga/desliga, situada no lado direito do corpo do aparelho, e remover o plugue da tomada.

9 REFERÊNCIAS

Operating Manual FreezeDryer Alpha 1-2 LDplus.