1 – OBJETIVO

Orientar e padronizar o manuseio do Equipamento Microscópio de fluorescência BX53, localizado no andar inferior (sala anexa) do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

2 – DEFINIÇÕES

Microscópio de fluorescência - equipamento que integra a microscopia óptica com a observação da fluorescência obtida pela excitação de uma amostra à luz emitida em diferentes comprimentos de onda (λ).

3 – RESPONSABILIDADES

Elaboração: Técnicos do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPGCBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPGCBIO.
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPGCBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

4 – DISTRIBUIÇÃO

Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

5 - MATERIAL NECESSÁRIO

Lâminas devidamente preparadas e marcadas.

6 - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

6.1 O equipamento possui as seguintes características técnicas:

Especificações
Alimentação	110 Vac
Objetivas	4x, 10x, 20x, 40x e 100x (óleo)
Lãmpada da luz transmitida	Halogênio de 100 W
Filtros de fluorescência	Acridina, DAPI, FITC, iodeto de propídio, Texas Red, TRITC.
Lâmpada da fluorescência	Mercúrio de 120 W

6.2. A Figura 1 mostra uma visão geral do instrumento sobre a bancada com alguns de seus principais componentes:

Figura 1 – Visão geral dos componentes do microscópio de fluorescência BX53

1 – No break.
2 – Computador.
3 – Módulo de controle U-CBM
4 – Módulo X-Cite 120Q (Lâmpada de fluorescência).
5 – Painel de controle U-HSCBM (controle dos filtros de fluorescência).
6 – Microscópio.

7 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

AVISO 1: caso não vá ser visualizada marcação de fluorescência, não ligar os módulos 3 e 4 da figura 1.
AVISO 2: O manipulador deve estar paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO e ter higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.

7.1. Ligar o no-break que alimenta o microscópio e seus módulos (equipamento 1 na figura 1) – O no-break não é desligado da tomada.
7.2. Ligar o computador acoplado ao microscópio (ítem 2 na Figura 1).
7.3. Caso vá obter imagens com fluorescência, ligar o módulo U-CBM, que alimenta o painel de controle dos filtros de fluorescência (item 3 na Figura 1, e Figura 2).

Figura 2 – Indicação da chave liga/desliga no módulo de controle dos filtros de fluorescência.
7.4. Verificar se o controle do ajuste da intensidade do Módulo X-Cite 120Q (ítem 4 na Figura 1; ver também Figura 3) está na posição mínima. Ligar o módulo. Aparecerá um símbolo de lâmpada piscando (indicando que a lâmpada está acendendo), com duração de cerca de 90 segundos, após os quais esse símbolo deve aparecer de maneira constante. Caso apareça um símbolo de não (piscando ou fixo) sobre o símbolo da lâmpada, significa que ela já atingiu o limite de horas de funcionamento.

Figura 3 – Vista frontal do módulo da lâmpada de mercúrio (adaptada do manual X-Cite 120Q User Guide).

7.4.1. Aguardar 20 minutos para estabilização da lâmpada. Durante esse período, pode-se prosseguir com os demais ajustes no microscópio.
7.4.2 IMPORTANTE: Não desligar o módulo com menos de 20 minutos de funcionamento, pois isso reduz a vida útil da lâmpada.
7.5. Ligar o microscópio (Figura 4).

Figura 4 – Localização do botão liga/desliga do microscópio (adaptada de BX53 User Manual).

7.6. Posicione a lâmina no suporte lâminas (item 6, Figura 5, próxima página).
7.7. Posicione o seletor de caminho de luz (item 4, Figura 5) para direcionar toda a luz para os olhos.
7.8. Selecione as objetivas de 4x ou 10x para visualizar as amostras.
7.9. Regule a iluminação por meio do botão de ajuste da iluminação (item 7, Figura 5) e dos filtros de iluminação (item 8).
7.10. Com o auxílio dos reguladores de posição da platina (itens 1 e 2 da Figura 5) posicione a lâmina sobre o feixe de luz.
7.11. Ajuste as oculares (item 5 da Figura 5) para melhor visualização do material.
7.12. Regule o foco com auxílio do ajuste macro e micrométrico (ítem 3 da Figura 5).

Figura 5 – Indicação das principais partes do microscópio adaptada de BX53 User Manual)..
1 – ajuste do eixo x da platina.
2 – ajuste do eixo y da platina.
3 – ajuste macrométrico da altura da platina.
4 – seletor do caminho da luz (direciona para os olhos ou para a câmera)
5 – escala do ajuste de distância entre pupilas.
6 – suporte da lâmina.
7 – ajuste da intensidade da luminosidade.
8 – filtros de luz transmitida.
7.13. Após ajustar o foco e a iluminação nas objetivas de aumento 4x ou 10x, selecione a objetiva em que realizará a obtenção das imagens. ATENÇÃO: Caso utilize a objetiva de aumento de 100x, é necessário utilizar o óleo de imersão.
7.14. Para obter as imagens, abra o programa cellSens, na área de trabalho do computador (Figura 6). O programa apresentará o layout exibido na Figura 7.

Figura 6 – Localização do programa cellSens na área de trabalho do computador.

Figura 7 – Layout da tela de abertura do programa cellSens, mostrando a distribuição dos comandos e a área de visualização das imagens.

7.15. Para enviar as imagens para a câmera e para o computador, alterar a posição da chave seletora do caminho de luz (item 4, Figura 5).
7.16. Para obter imagens com fluorescência, diminuir ao máximo a luz transmitida (item 7, Figura 5).
7.17. Para visualizar a imagem da lâmina, selecione a opção Live no painel de controles da câmera (Figura 8).

Figura 8 – Detalhe do painel de controle da câmera.

7.18. Para obter uma medida correta da barra de tamanho (Figura 9) selecione a objetiva que está sendo utilizada para obtenção da imagem, na área de controle do microscópio (Figura 10). Atenção: essa seleção não altera a objetiva, apenas corrige a indicação do tamanho na barra.

Figura 9 – Detalhe da barra de tamanho na área de visualização de imagens.

Figura 10 – Visualização da área de seleção das objetivas.
7.19. Selecione o filtro de fluorescência desejado, por meio dos comandos na área de controle do microscópio (Figura 11). Se não for obter imagens de fluorescência, deve ser selecionado BF (bright field, campo claro). A seleção também pode ser feita por meio do painel de controle U-HSCBM, localizado sobre a bancada do microscópio (Figura 12). Esse painel permite alterar apenas o filtro de fluorescência, as demais opções estão inabilitadas.

Figura 11 – Visualização da área de seleção dos filtros de fluorescência.

Figura 12 - Painel de controle U-HSCBM, com indicação dos botões para alteração do filtro de fluorescência.

7.20. Para obtenção da melhor quantidade de luz na imagem, alterar a intensidade de iluminação no Módulo X-Cite 120Q (Figura 3), e também atuar nos comandos da câmera (Figura 7, detalhes na figura 13). Dica: selecionar a opção Automatic para o tempo de exposição. Após o auto ajuste realizado pelo programa, mudar para ajuste Manual, e realizar pequenas correções para tentar melhorar o resultado final da imagem. Para preservar a marcação das lâminas, é possível selecionar os filtros de densidade neutra (ND), localizados na parte traseira do braço do sistema de fluorescência (Figura 13). Esses filtros reduzem a intensidade da luz, de acordo com o valor marcado ao lado de cada um deles (1,5 – 6 – 25 ou 0-zero).

Figura 13 – Cassete contendo os filtros ND para atenuação da luz refletida (adaptada de BX53 User Manual).
7.21. Quando a imagem estiver com a qualidade desejada, selecionar a opção Snapshot (Figura 14). A imagem será salva automaticamente com a abertura de uma janela na área de visualização de imagens.

Figura 14 – Detalhes das opções de controle da câmera.

7.22. Uma visão geral de todas as imagens salvas pode ser obtida selecionando a opção Gallery na região inferior e a direita da tela, abaixo das opções de controle da câmera (Figura 15).

Figura 15 – Localização da galeria de imagens
7.23. As fotos podem ser salvas a partir da galeria, selecionando as imagens desejadas e clicando com o botão direito do mouse nas opções Save ou Save as. No primeiro caso, as imagens irão para a pasta definida para armazenamento de imagens (Computer→Local Disk (C:)→Users→user→Pictures→Sobreposicao). No segundo caso, pode-se selecionar a pasta de destino. IMPORTANTE: Ao final do experimento, salve suas imagens com o pen drive do LIP, para armazenar em um dispositivo de sua confiança. Por razões de manutenção ou falha técnica, os computadores dos
equipamentos do LIP podem ser formatados quando requisitado pelas assistências técnicas dos equipamentos.

8 - PROCEDIMENTO PARA DESLIGAR O EQUIPAMENTO.

8.1. Fechar o programa cellSens, e a seguir desligar o computador através do Windows.
8.2. Remova sua lâmina do microscópio. Para isso, posicionar o revólver para não deixar nenhuma objetiva sobre ela. Caso a objetiva de 100x tenha sido usada, efetuar a limpeza da mesma para remover o excesso de óleo.
8.3. Desligar o botão liga do microscópio (Figura 4). OBS. Verificar se o botão de intensidade da luz transmitida (ítem 7, Figura 5) está na posição mínima.
8.4. Posicionar o controle do ajuste da intensidade do Módulo X-Cite 120Q na posição mínima (Figura 3). Desligar o módulo. ATENÇÂO: o módulo só pode ser desligado após um período mínimo de 20 minutos de funcionamento.
8.5. Desligar o módulo de controle dos filtros de fluorescência (Figura 2).
8.6. Desligar o no-break do microscópio (item 1 da Figura 1). ATENÇÃO: não remover da tomada.
8.7. Desligar o monitor da tomada (pois é o único equipamento que não está ligado ao no-break).
8.8. Cobrir o microscópio com a capa protetora.

9 REFERÊNCIAS

BX53 User Manual.
X-Cite 120Q User Guide
BX3-RFAS – Reflected Fluorescence System User Guide