1. OBJETIVO
  1. Orientar e padronizar o Manuseio do Concentrador a vácuo SpeedVac Savant DNA120 no Laboratório Integrado de Pesquisa (LIP) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCBio).

1. DEFINIÇÕES
  1. Concentrador a vácuo: sistema que combina força centrífuga com vácuo para proporcionar a redução do volume de soluções contendo DNA e RNA diluídos em pequenos volumes de mistura etanol/H2O ou isopropanol/H2O. Também permite a secagem de oligopeptídeos sintéticos eluídos em hidróxido de amônia (NH4OH). O vácuo provém da ação de uma bomba de vácuo de diafragma integrada internamente ao equipamento e que dispensa o uso de óleo, acoplada à uma válvula automática de purga. Para evitar o resfriamento da amostra devido à evaporação, o corpo do equipamento conta com um sistema de aquecimento que acelera o processo de concentração, podendo ser selecionadas as opções LOW (temperatura ambiente), MEDIUM (43°C) ou HIGH (65°C). O rotor acoplado à centrifuga permite que até 36 tubos de microcentrifuga do tipo Eppendorf de 1,5 mL ou 2,0 mL sejam concentrados simultaneamente.

1. RESPONSABILIDADES
  1. Elaboração: Técnica/o do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  2. Revisão Técnica/o do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  3. Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  4. Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, Funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão.

1. DISTRIBUIÇÃO
  1. Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – ICB-UFJF.

1. MATERIAL NECESSÁRIO
  1. Tubos de 1,5mL ou 2,0 mL do tipo Eppendorf contendo as amostras a serem concentradas.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
  1. A voltagem do aparelho é 110V;
  2. Os dados técnicos do equipamento são:

Rotação	Velocidade única de 1725 RPM (aproximadamente 300g)
Capacidade	Máximo 36 tubos de 1,5 mL ou 2,0 mL, do tipo Eppendorf.
Temperaturas	Ambiente, 43°C ou 65°C.
Pressão de vácuo mínima	9,0 mbar (7 torr)
Tempos de temporização disponíveis	5 min a 9h:55min, em incrementos de 5 minutos.
Peso líquido	39 Kg

  1. Os botões para operação do equipamento através do painel de controle estão descritos abaixo (adaptada do Manual de instruções do Savant DNA120 SpeedVac Concentrator):
A

B

D

C

E

F

A – Botão Liga/Desliga (na parte lateral direita do equipamento).
B – Chave seletora de modo de operação (liga/desliga manual ou pré-programado).
C – Chave seletora de temporização (RUN seleciona o tempo de secagem, e HEATER o tempo durante o qual a amostra será submetida a temperatura selecionada).
D – Controle da programação do tempo de secagem/temperatura (incrementa ou decrementa o parâmetro selecionado pelo botão C).
E – Display de 3 dígitos para ajuste/acompanhamento dos parâmetros selecionados pelo botão C. O primeiro display demonstra as horas e o dois seguintes os minutos, com intervalo mínimo de 5 minutos.
F – Chave seletora de temperatura (LOW - ambiente, MEDIUM - 43°C, ou HIGH - 65°C).

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

  1. O manipulador paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO e tendo higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS deve:
    1. Ligar o aparelho na alimentação 110V;
    2. Ligar a chave ON/OFF, localizada na lateral direita do equipamento. Automaticamente, é liberada a abertura da tampa da centrifuga, sendo possível acessar o rotor.
    3. Inserir as amostras a serem concentradas, até a quantidade máxima de 36 tubos, tomando o cuidado de manter o balanceamento das amostras de modo a não comprometer a estrutura do rotor e o eixo da centrífuga.

  1. Selecionar, através da chave seletora E (DRYING RATE), qual será a temperatura de secagem das amostras.
    1. As opções de temperatura são:
        LOW – mantém o concentrador à temperatura ambiente;
        MEDIUM – mantém o concentrador à temperatura de 43°C; ou
        HIGH – mantém o concentrador à temperatura de 65°C.

    1. A tabela na página seguinte fornece uma estimativa dos tempos de secagem para uma quantidade teórica de 12 tubos posicionados no concentrador, cada qual com um volume de 0,5mL de etanol.

Tempo aproximado de secagem/concentração
Solvente	Volume/tubo	Número de tubos	Tempo de secagem na temperatura:
			LOW	MEDIUM	HIGH
Etanol	0,5 mL	12	60±5 min	35±5 min	25±5 min

    1. Caso seja utilizado o modo automático de desligamento pré-programado (Botão B e ítem 7.3) recomenda-se que o aquecimento na temperatura máxima (HIGH) seja usado entre 50%¨a 75% do tempo total da secagem, para evitar um possível denaturação do material.

  1. Selecionar o modo de operação (manual ou automático) com a chave seletora B.
    1. O modo de operação manual permite que o processo de concentração seja iniciado e interrompido manualmente a qualquer momento. Caso seja selecionado o modo manual:
      1. Após a inserção dos tubos, baixar a tampa do concentrador e colocar a chave seletora B na posição MANUAL. A respectiva luz se acenderá, a tampa será travada automaticamente e ocorrerá a ativação da centrifugação, seguida pelo ligamento da bomba de vácuo, dando início ao processo de concentração.
      2. O processo pode ser interrompido a qualquer momento, bastando retornar a chave seletora B para a posição OFF. Isso ocasionará o desligamento da bomba de vácuo, a interrupção da centrifugação e, após a parada total do rotor, a liberação da tampa do equipamento.
    2. Caso seja selecionado o modo de corrida pré-programada (todos os ajustes devem ser realizados com a chave seletora B na posição OFF):
      1. Utilizar a chave seletora C para programar o tempo de corrida (RUN) e o tempo durante o qual o controle de temperatura estará acionado (HEATER), utilizando para isso também o botão D, prestando atenção ao que foi descrito no ítem 7.2.3. Caso o aquecimento seja utilizado durante todo o tempo de corrida, pressionar o botão D para baixo até que o display mostre C.CC.
      2. Após a inserção dos tubos, baixar a tampa do concentrador e colocar a chave seletora B na posição AUTO. A respectiva luz se acenderá, a tampa será travada automaticamente e ocorrerá a ativação centrifugação seguido pelo ligamento da bomba de vácuo, dando início ao processo de concentração.
      3. Após o tempo pré-programado, a centrífuga será desligada automaticamente, após o desligamento da bomba de vácuo, seguida pela liberação da trava da tampa do equipamento após a interrupção total do giro do rotor.
    3. Após o final do procedimento, retirar as amostras do rotor e verificar se houve algum tipo de vazamento. Caso sim, proceder à limpeza com álcool 70% e papel.
    4. Baixar gentilmente a tampa do concentrador. Desligar o aparelho através do botão A e remover o plugue da tomada 110V.

NORMAS DE SEGURANÇA
8.1. Não solte a tampa do concentrador sobre o equipamento. Desça gentilmente até a posição de repouso
  1. Comunicar ao técnico do LIP o manuseio de DNA de patógenos nocivos, para adoção das medidas de precaução necessárias.

REFERÊNCIAS

- Manual de instruções do Savant DNA120 SpeedVac Concentrator.