1. OBJETIVO
  1. Orientar e padronizar o Manuseio do Espectrofotômetro Nanodrop Lite, localizado no Laboratório Integrado de Pesquisa (LIP) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PPGCBio).

1. DEFINIÇÕES
  1. Espectrometria - técnica analítica quantitativa e qualitativa, que permite a determinação da quantidade de soluto (DNA, RNA ou proteínas) em uma amostra, por meio da determinação da absorbância, e conseqüente aplicação da lei de Lambert-Beer.
  2. Espectrofotômetro - equipamento utilizado para obtenção das leituras de espectrometria

1. RESPONSABILIDADES
  1. Elaboração: Técnica/o do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  2. Revisão Técnica/o do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  3. Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
  4. Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, Funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão.

1. DISTRIBUIÇÃO
  1. Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – ICB-UFJF.

1. MATERIAL NECESSÁRIO
  1. Pipeta de escala final de 2 µL ou 10 µL, com as respectivas ponteiras descartáveis.
  2. Solução contendo a amostra a ser quantificada.
  3. Solução utilizada para ressuspender o material a ser quantificado, para medida do branco.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
  1. A voltagem do aparelho é 110V;
  2. Os dados técnicos do equipamento são:

Volume para medições	1 a 2 µL
Comprimento de onda de leitura	260 nm (ácidos nucleicos) / 280 nm (proteínas)
Límites de leitura para ácidos nucleicos	DNA fita simples (4 ng/µL a 1500 ng/µL) / DNa fita dupla (2,6 ng/µL a 900 ng/µL) / RNA (3,2 ng/µL a 1200 ng/µL)
Límites de leitura para proteínas	Geral (0,08 mg/mL a 30 mg/mL) / BSA (0,12 mg/mL a 45 mg/mL) / IgG (0,06 mg/mL a 21 mg/mL)

  3. A Figura 1, a seguir, apresenta o equipamento sobre a bancada:

        Figura 1 - Nandrop Lite, sobre a bancada.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

  1. O manipulador deve estar paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO, e ter higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
7.2. Ligar o aparelho na alimentação 110V (não há nenhum botão para ligar).
7.3 Aguardar o aparecimento do menu Iniciar (Figura 2).

        Figura 2 - Menu inicial do Nanodrop LIte.

7.3. Com auxílio das teclas ▲ e ▼, selecionar dentre uma das opções de leitura (DNA, RNA ou proteína), e pressionar Select.

7.4 Para leituras de DNA:
7.4.1 Após selecionar a leitura de DNA, com auxílio das teclas ▲ e ▼, selecionar o tipo de amostra, DNA fita simples (ssDNA), ou fita dupla (dsDNA) (Figura 3) e pressionar Select.

        Figura 3 - Menu de seleção de amostras de DNA.
7.4.2 Limpar o pedestal de amostras. Para isso, levantar cuidadosamente o braço na lateral direita do equipamento (ver Figura 1).
7.4.3 Pipetar 3 µL de água ultrapura sobre o pedestal, abaixar cuidadosamente o braço e aguardar 3 minutos.
7.4.4. Retirar a água e secar o pedestal com um lenço ou papel limpo.
7.4.5. A barra de mensagem do display deve exibir Measure blank (Figura 4).Proceder à leitura da amostra de referência zero para absorbância (Branco). Para isso, levantar novamente o braço, para ter acesso ao pedestal.
7.4.6. Pipetar de 1 a 2 µL de sua amostra de branco sobre o pedestal.
7.4.7 Abaixar cuidadosamente o braço. Selecionar a opção Blank (Figura 4).

        Figura 4 - Seleção de leitura do branco no display.

7.4.8 Levantar o braço do equipamento, remover a amostra do pedestal, com um papel ou lenço, e realizar a segunda leitura do branco (a barra de mensagem do display exibirá Confirm Blank Measure), pressionando Blank novamente.
7.4.9 Caso a medição do branco tenha sido bem sucedida, a barra de mensagem do display exibirá Measure sample). Limpar novamente o pedestal com o papel ou lenço, pipetar a amostra e selecionar Measure (Figura 5).

        Figura 5 - Seleção de leitura de amostra de DNA dupla fita.

7.4.10 Após a leitura, as seguintes informações serão exibidas na tela:

        Figura 6 - Tela de resultados de leitura de amostra de DNA dupla fita.

7.4.11 Para realizar uma nova leitura, levantar o braço do equipamento, limpar o pedestal, pipetar 1 a 2 µL de amostra e selecionar Measure (Figura 5).

7.5 Para leituras de RNA:
7.5.1 Após selecionar leitura de RNA (Figura 2), seguir as etapas 7.4.2. a 7.4.8., descritas previamente.
7.5.2 Após a medição do branco, limpar o pedestal e pipetar 1 a 2 µL de sua amostra de RNA, e selecionar Measure.
7.5.3 As seguintes informações serão exibidas na tela:

        Figura 7 - Tela de resultados de leitura de amostra de DNA dupla fita.

7.5.4 Para realizar uma nova leitura, levantar o braço do equipamento, limpar o pedestal, pipetar 1 a 2 µL de amostra e selecionar Measure.

7.6 Para leituras de proteínas:
7.6.1 Após selecionar leitura de proteínas (Figura 2), será exibida a seguinte imagem:

        Figura 8 - Tela de opções para leitura de proteínas.

7.6.2. Com o auxílio das teclas ▲ e ▼, selecionar o material a ser lido. O equipamento já possui pré-ajustes para leitura de imunoglobulina G (IgG) e albumina sérica bovina (BSA). Para outros tipos de proteínas, selecionar a opção Protein (1A/cm = 1mg/mL).
7.6.3 Realizar as etapas de limpeza do pedestal e medida do branco (ítens 7.4.2. a 7.4.8.), descritas previamente.
7.6.4. Após a medição do branco, limpar o pedestal e pipetar 1 a 2 µL de sua amostra de proteína, e selecionar Measure.
7.6.5 As seguintes informações serão exibidas na tela:

        Figura 8 - Tela de resultados de leitura de amostra de proteína.

7.6.6 Para realizar uma nova leitura, levantar o braço do equipamento, limpar o pedestal, pipetar 1 a 2 µL de amostra e selecionar Measure.

7.7 Após realizar todas as leituras, pipetar 1 a 2 µL de água ultrapura no pedestal, e abaixar o braço.
7.8 Após 3 minutos, levantaar o braço do equipamento, e secar a base inferior e superior do pedestal com um papel ou lenço limpo.
7.9 Abaixar o pedestal, e desligar o equipamento da tomada.

8. REFERÊNCIAS

- NanoDrop Lite User Guide 269275200 Revision A January 2012