OBJETIVO
Orientar e padronizar o procedimento de utilização do equipamento Criostato Leica, modelo CM1860, localizado no andar superior do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

DEFINIÇÕES
Criostato - Equipamento utilizado para manter amostras a baixas temperaturas, para congelamento e corte dessas amostras, e posterior análise microscópica.  Funciona mantendo as amostras em temperaturas extremamente baixas (abaixo do ponto de congelamento), permitindo que sejam cortadas em seções finas e uniformes (fatias), mesmo congeladas.
Elemento Peltier - utilizado para resfriamento rápido da amostra, atingindo temperaturas menores que a da câmara de resfriamento.

RESPONSABILIDADES
Elaboração: Técnica do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO e Aluna de Doutorado da Instituição;
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

DISTRIBUIÇÃO
Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

MATERIAL NECESSÁRIO
5.1 Material incluso em Tissue-Tek©, ou produto semelhante (não usar parafina).
5.2 Lâminas descartáveis, do perfil desejado.
5.3 Pincel para limpeza do equipamento.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
6.1	O equipamento possui as seguintes características técnicas:
Especificações
Alimentação	110 Vac
Câmara Criostática
Faixa de temperatura	0 °C a -35 °C (+ 3 K/- 3 K)
Tempo de resfriamento até -35 °C	máx. 6 horas, em temperatura ambiente de 22 °C
Praça de resfriamento rápido
Temperatura mínima	- 40 °C (+ 3 K/- 5 K)
Número de estações de congelamento	8
Elemento Peltier
Diferença da temperatura máx.	17 K, câmara a - 35 °C)
Micrótomo
Ajuste de espessura do corte	1 - 100 µm
Avanço total da amostra	25 mm
Lâminas (padrão Leica)
Comprimento	80 mm
Largura	8 mm (perfil baixo) / 14 mm (perfil alto)
Espessura	0,254 mm (perfil baixo) / 0,317 mm (perfil alto)

6.2	As figuras 1 e 2, a seguir, apresentam as vistas frontal e lateral do equipamento, com alguns de seus constituintes:

Figura 1- Vista frontal do criostato.

#

Figura 2- Vista lateral do criostato.

7. PROCEDIMENTO

OBS 1: a fim de atingir a temperatura de resfriamento necessária, o instrumento deve ser ligado pelo menos 4 horas antes do início dos cortes.
OBS 2 : verifique sempre se o volante está travado, antes de realizar os ajustes no equipamento.
7.1	O manipulador deve estar paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO, e ter higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
7.2	Conectar o cabo de alimentação do equipamento na tomada, e ligá-lo através do botão lateral (Figura 2). ATENÇÃO: Tensão nominal de 110V.
7.3	No painel do equipamento, utilizar as teclas + e - para ajustar a temperatura de resfriamento da câmara criostática (Figura 3).

Figura 3- Painel de controle do criostato.

1 - Controle de espessura do corte.
2 - Ativação do elemento Peltier.
3 - Controle de temperatura da câmara criostática.
4 - Ajuste de hora e de tempo de descongelamento.
5 - Ativação/desativação de degelo manual.
6 - Tecla trava/destrava do painel (impede a alteração dos ajustes realizados).
7 - Tecla liga/desliga da lâmpada da câmara criostática.

7.4	Utilizar as teclas + e - para ajustar a espessura desejada para os cortes dos tecidos (Figura 3). Esse ajuste pode ser alterado ao longo do uso do equipamento, para obtenção de melhores cortes.
7.5	Para manter o material congelado, posicionar os blocos preparados na placa de congelamento rápido, situada à esquerda na câmara criostática (Figura 4).

Figura 4- Placa de resfriamento rápido.

1 - plataformas de resfriamento rápido.
2 - elemento Peltier.
3 - extrator de calor.
7.5.1	Para obter um congelamento mais rápido da amostra, habilite o elemento peltier, através do painel de controle (Figura 3), pressionando a tecla ***. A região do elemento Peltier, indicada na Figura 4, atingirá uma temperatura menor que a da câmara criostática, por 10 minutos (o tempo remanescente é indicado no display). Durante esse período, posicione o bloco com material na região do elemento Peltier, e posicione o extrator de calor sobre ele. Atenção: uma vez ligado, o elemento Peltier só pode ser desligado quando faltarem 4 minutos para o término da ativação do elemento.
7.6	Insira a lâmina de corte na placa de pressão seguindo os seguintes passos (Figura 5):
7.6.1	Levante a placa anti-rolamento (elemento 3 na Figura 5), no sentido indicado, utilizando a alavanca (elemento 1 na Figura 5).
7.6.2	Solte a alavanca de fixação da placa de pressão, girando-a em sentido anti-horário (na direção do operador) (elemento 2 na Figura 5).
7.6.3	Insira, com cuidado, a lâmina, entre a placa de pressão e o descanso, tomando o cuidado de deixá-la alinhada e centralizada.
7.6.4	Retorne o sistema anti-enrolamento na posição original.
7.6.5	Caso necessário, alinhe a placa de vidro do sistema anti-enrolamento, afrouxando os parafusos laterais superiores.

Figura 5 - Ajustes do suporte de lâminas.

1 - alavanca do sistema anti-enrolamento.
2 - alavanca da placa de pressão
3 - parafusos laterais e placa do sistema anti-enrolamento.

7.7	Para inserir a amostra congelada no disco de amostra, primeiramente afastar o disco da faca, utilizando os botões apropriados no painel de controle lateral (Figura 6).

Figura 6- Comandos do painel de controle lateral.

7.7.1	Pressionar o botão de afastamento rápido uma vez, para posicionar o suporte do disco de amostra na posição mais afastada da lâmina. Durante o afastamento do suporte, o LED 1 permanece piscando. Ao atingir a posição mais afastada, o LED 1 fica constantemente aceso.
7.7.2	Como opção, o botão de afastamento lento pode ser utilizado. Para isso, segure o botão até o suporte atingir a posição desejada.
7.8	Inserir o disco com a amostra, congelada, no suporte de disco de amostra (Figura 7), através dos seguintes passos:

Figura 7- Suporte do disco de amostras e elementos de ajuste.

1 - Parafuso de fixação.
2 - Orifício de encaixe do eixo do disco de amostra.
3 - Alavanca de fixação da concha esférica do suporte (ajusta o ângulo da amostra).
4 - Alavanca de movimentação da concha esférica.

7.8.1	Soltar o parafuso de fixação (girando no sentido anti-horário).
7.8.2	Encaixar a base do disco no oríficio de encaixe, e apertar o parafuso de fixação.
7.8.3	Se necessário, soltar a alavanca de fixação da concha esférica, e ajustar o ângulo da amostra, utilizando a alavanca de movimentação. Após esse ajuste, apertar novamente a alavancaa de fixação.
7.9	Aproximar o bloco com a amostra da lâmina de corte, utilizando o painel de controle lateral (Figura 6).
7.10	Destravar o volante e iniciar o desbaste da amostra (essa etapa pode ser realizada com a placa do sistema anti-enrolamento levantada), até atingir o plano de corte desejado. Nesse momento, abaixe a placa do sistema anti-enrolamento, e realize o alinhamento da placa, se necessário.
7.11	Começar a coletar os cortes, fazendo ajustes na espessura (Figura 3) e no ângulo da lâmina, se necessário. Para esse último ajuste, solicite o auxílio do técnico do LIP.

8	PROCEDIMENTO DE DESLIGAMENTO

8.1	Travar o volante.
8.2	Tirar a faca do suporte para faca e guardá-la em local apropriado.
8.3	É possível ativar o degelo manual da praça de resfriamento rápido pres­sionando a tecla de degelo (Figura 3 - sinal sonoro contínuo), seguido imediatamente pela a tecla + no campo de seleção de temperatura da câmara criostática (o sinal contínuo para). O visor pisca durante o descongelamento (duração de 12 m).
8.3	Remover os resíduos de corte congelados com um pincel.
8.4	Esvaziar a bandeja de resíduos de corte, limpar as prateleiras de armazenamento e a prateleira de escova.
8.5	Desligar a iluminação da câmara criostática.
8.6	Desligar o disjuntor lateral (Chave Liga/desliga, Figura 2)
8.7	Remover o plugue da tomada.
OBS: deixar a janela deslizante levemente aberta, para evitar o acúmulo de água devido ao descongelamento da câmara.

9	REFERÊNCIAS

- Instruções de uso CM1860/CM1860 UV - Criostato