OBJETIVO
Orientar e padronizar o procedimento de utilização do equipamento Smart2Pure 3, sistema de produção de água ultrapura, localizado no andar superior do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

DEFINIÇÕES
Água ultrapura (tipo I) - água com grau de pureza compatível com o uso em procedimentos específicos, tais como purificação em HPLC (High Performance Liquid Chromatography) e preparo de meios para cultura de células ou tecidos. É obtida após a água passar por diversas etapas de filtragem, que incluem um pré-filtro, membrana de osmose reversa e filtro estéril final, com poros de 0,2 µm.
Água pura (tipo II) - não tem o grau de pureza da água do tipo I, mas possui características, como baixo nível de minerais e contaminantes, que permite ser utilizada em processos como preparação de tampões e limpeza de vidrarias.

RESPONSABILIDADES
Elaboração: Técnica do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPGCBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO e Aluna de Doutorado da Instituição;
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

DISTRIBUIÇÃO
Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

MATERIAL NECESSÁRIO
5.1 Frasco de vidro (ex: bécker ou proveta) para coleta da água.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
6.1	O equipamento possui as seguintes características técnicas:
Especificações
Alimentação	Bi-volt
Propriedades da água ultrapura (tipo I)
Resistividade a 25°C	18,2 MΩ x cm
Unidades formadoras de colônia (UFC)	<1 UFC/mL
Carbono orgânico total (TOC)	5 - 10 ppb (partes por bilhão)
Fluxo no dispensador	1 litro/minuto
Propriedades da água ultrapura (tipo II)
Resistividade a 25°C	10,0 a 15,0 MΩ x cm
Retenção de bactérias	99%
Fluxo de produção	3 litros por hora

6.2	A figuras 1 apresenta a localização do equipamento sobre a pia do laboratório, com alguns de seus componentes:

Figura 1- Smart2Pure 3 sobre a bancada.

1 - Display.
# 2 - Pré-filtros.
3 - Válvula de controle da saída de água.
4 - Filtro estéril e dispensador.

7. PROCEDIMENTO

7.1	O manipulador deve estar paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO, e ter higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
7.2	Abrir a válvula de fornecimento de água do equipamento, que se encontra, identificada, atrás da máquina de gelo (Figura 2). IMPORTANTE: Alinhe as marcações presentes na válvula e no corpo da mesma (Figura 3), para não enviar uma pressão muito alta de água para o equipamento, o que pode danificá-lo. Em caso de dúvida, solicite auxílio ao técnico do LIP.

Figura 2- Válvula de fornecimento de água do Smart2pure.

Figura 3 - Marcação na válvula de fornecimento de água.
7.3	Conectar o cabo da fonte de alimentação do equipamento na tomada. O equipamento se inicia automaticamente. OBS: Caso o equipamento esteja conectado a um estabilizador de tensão, conectar o estabilizador na tomada, e ligá-lo.
7.4	O display do equipamento (Figuras 1 e 4) se acenderá, e mostrará, alternadamente, os valores de resistividade e temperatura da água que se encontra no tanque interno do equipamento (Figura 4). O valor de resistividade deve indicar 18.2 (MΩ x cm), indicando que a água está no grau de pureza desejado.

Figura 4 - Display do Smart2pure 3, indicando resistividade de 18,2 MΩ x cm.

7.5	Para retirada de água ultrapura (tipo I), posicione um frasco de vidro abaixo do dispensador (Figura 1) e gire, em sua direção, a válvula de abertura de água, localizada na lateral de instrumento. O limite de volume de retirada para esse tipo de água é de 0,5 L.
7.6	Para obter água pura, do tipo II, abrir a válvula conectada na lateral do equipamento (Figura 5). Não há limite para o volume de água a ser retirado, dentro da capacidade de produção do instrumento.
Obs: o equipamento é capaz de produzir até 3 litros de água do tipo II por hora.

Figura 5 - Válvula para retirada de água do tipo II.

7.7	Após retirar o volume de água desejado, feche a respectiva válvula, e desligue o equipamento da tomada.

9	REFERÊNCIAS
- Manual Operating instructions Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure Water Purification System