OBJETIVO
Orientar e padronizar o procedimento de utilização do equipamento citômetro CytoFLEX, da empresa Beckman-Coulter, localizado no andar inferior (anexo) do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

DEFINIÇÕES
Citometria de fluxo - técnica utilizada para detectar, contar e fornecer medidas de diversos parâmetros em diferentes tipos celulares. A detecção da fluorescência emitida por diferentes marcadores permite uma caracterização mais específica de tipos celulares.

RESPONSABILIDADES
Elaboração: Técnica do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO e Aluna de Doutorado da Instituição;
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

DISTRIBUIÇÃO
Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

MATERIAL NECESSÁRIO
5.1 Material marcado com os fluoróforos para detecção no citômetro, armazenado em tubos de citometria (não é permitido o uso de tubos de microcentrífugas, do tipo eppendorf).

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

6.1	O equipamento possui as seguintes características técnicas:
Especificações
Alimentação	100 - 240 Vac
Lasers	Violeta - 405 nm, 80 mW / Azul - 488 nm, 50 mW / Vermelho - não habilitado
Fluxos de trabalho	Baixo - 10µL/min / Médio - 30µL/min / Alto - 60µL/min
Velocidade de aquisição de sinais	Até 30.000 eventos/segundo / (15 parâmetros)

6.2	A figura 1 apresenta o equipamento sobre a bancada, com os seus principais componentes.

#

Figura 1 - Visualização da bancada do CytoFLEX, com seus principais componentes.
1 - Workstation.
2 - Citômetro (atrás do monitor).
3 - Compartimento de fluídos.
  7.	PROCEDIMENTO DE LIGAMENTO
AVISO: Antes de ligar o equipamento, verificar se o contêiner de tampão (sheath) está preenchido, e o de descarte (waste) está vazio (Figura 2).

Figura 2- Visão dos contêineres de fluidos.

7.1	O manipulador deve estar paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO, e ter higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
7.2	Conectar o cabo de alimentação do estabilizador de tensão na tomada, e ligá-lo através do botão frontal (Figura 3).
7.3	Ligar o citômetro, através do botão localizado na parte traseira (lado esquerdo) do equipamento.
7.4	Ligar a workstation (Figura 3).

Figura 3- 1) Estabilizador. 2) Workstation. 3) Botão Liga/Desliga da Workstation.

7.5	Inserir a senha, quando requisitada (Figura 4).

Figura 4- Tela de senha da Workstation

7.6	Aguardar a inicialização da área de trabalho, e clicar no ícone do programa CytExpert (Figura 5).

Figura 5- Ícone do Programa CytExpert.

7.7	Após a abertura da tela inicial do programa (Figura 6), é possível verificar se a conexão entre workstation e citômetro foi estabelecida (círculo verde ao lado de Connected, canto inferior esquerdo da tela; Figura 7a), e se os níveis dos reservatórios estão propícios para o uso do equipamento (canto inferior direito da tela, Figura 7b). OBS: Caso apareça um círculo vermelho ao lado da palavra Disconnected, verificar se o citômetro está ligado (ítem 7.3). Caso necessário, desligar o citômetro e a workstation, e religá-los novamente. Caso o contêiner de tampão esteja vazio, ou o de descarte cheio (Figura 2) será emitida uma sinalização sonora (bipe contínuo), e um círculo vermelho aparecerá ao lado do indicador do contêiner com fluído em desacordo com o necessário.

Figura 6- Tela inicial do programa CytExpert.

Figura 7- a) Indicação de citômetro conectado. b) Indicação de reservatórios de fluídos na condição desejada.

7.8	Inicializar o instrumento, através do menu Cytometer, comando Initialize (Figura 8).

Figura 8 - Comandos do menu Cytometer.

7.9	Realizar a lavagem inicial (Daily Clean) no instrumento:
7.9.1	Selecionar o comando Daily Clean, no menu Cytometer (Figura	8). Será exibida seguinte janela, no programa:

7.9.2	Posicionar o tubo com solução de limpeza (solução azul) no suporte de tubos da estação de amostras (Figura 9), e clicar em Run. OBS: Não altere os tempos pré-programados do programa, a não ser que tenha uma razão técnica para isso.

Figura 9- Tubo contendo solução de limpeza posicionado no suporte de tubos.

7.9.3	Decorrido o tempo de fluxo da solução de limpeza, será apresentada a seguinte tela:

7.9.4	Posicionar o tubo com água deionizada no suporte de tubos, e clicar em Run.
7.9.5	Após o término dessa etapa, fechar a janela indicadora de término do Daily Clean, clicando em Close.
OBS: o procedimento de Daily Clean pode ser realizado, também, ao longo de experimentos em que muitos tubos são analisados, ou em casos nos quais algumas amostras possam deixar contaminantes na tubulação do equipamento.

7.10	O equipamento está pronto para uso. Na tela inicial do CytExpert (Figura 10), selecione se realizará um novo experimento, ou fará os ajustes de compensação.

Figura 10- Tela inicial do CytExpert.

7.11 IMPORTANTE: VERIFIQUE SEMPRE SE A CONFIGURAÇÃO DOS FILTROS ÓPTICOS É A ADEQUADA AO SEU EXPERIMENTO. No menu Cytometer, selecione Detector Configuration, e selecione a opção adequada. Após a mudança em uma configuração, é necessário realizar o controle de qualidade (QC). Solicite o auxílio de um técnico.

8	PROCEDIMENTO DE DESLIGAMENTO

Após analisar todos os tubos do seu experimento:

8.1	Salvar os dados no pen drive do LIP (OBS: os dados salvos no computador podem ser removidos por questão de manutenção ou defeito no equipamento).
8.2	Realizar uma lavagem Daily Clean (item 7.9).
8.3	Sair do programa CytExpert.
8.4	Desligar a Workstation através do computador.
8.5	Desligar o citômetro, através do botão situado na parte traseira, lado esquerdo do equipamento.
8.6	Desligar o estabilizador de tensão, e retirá-lo da tomada.
8.7	Esvaziar o contêiner de descarte (mangueira amarela, ver Figura 2).

9	REFERÊNCIAS

- CytoFLEX Flow Cytometer User Manual