## Slide 1: Câmara Climática
Marcelo Paschoal
Fernando Nogueira

## Slide 2: Introdução
A câmara climática e um equipamento que permite o controle da temperatura e umidade em seu interior.
Com isso é possível verificar o comportamento de diversos componentes eletrônicos quando submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade.

## Slide 3: Descrição da Câmara Climática
Compartimento Elétrico
Painel de Controle
Porta
Espaço de Teste
Entrada de Cabeamento Externo
Compartimento Mecânico
Painel Principal

## Slide 4: Descrição da Câmara Climática
Painel Principal
Chave On/Off
Ethernet Interface
USB
Ajuste do Limite de Temperatura
Sensores de Temperatura Móvel Pt100 *
RS 232 Interface*
Analog I/O*
Digital I/O*
Dry Contact For Test Specimen Deactivation

## Slide 5: Descrição da Câmara Climática
Sensores
Sensor de Temperatura
Sensor de Umidade

## Slide 6: Dados Técnicos da Câmara Climática

## Slide 7: Diagrama de Umidade
Standard Range
Extended Performance
A – Temperatura °C
B – Umidade Relativa %

## Slide 8: Reservatório de Água (desminerializada)

## Slide 9: Unidade de Desmineralização

## Slide 10: Entrada de cabeamento externo

## Slide 11: Display de Controle Touch Screen
Menu Básico
A – Status de Operação
Manual/Programado
B – Valores de Temperatura e Umidade
D – Gráficos
C – Retorna para Menu Básico
G – Liga/Desliga Lâmpada
F – Start Test
E – Stop Test
J – Abre Editor de Programa
I – Menu Anterior
H – Histórico de Erros
M – Abre Opções
K – Escolhas Adicionais ( Idioma, Parâmetros, etc.)
N – Abre Menu de Operação
L – Informações do Sistema e Software
O – Exibe Estado de
Manutenção
P – Estado de Operação (Teste Ativo, Interrompido)
Q – Exibe Data e Hora
R – Exibe Alarmes Ativos

## Slide 12: Gráficos de Testes
A - Escala de Temperatura
B - Escala de Umidade
C - Histórico
D - Novo Registro
Máximo 12h de gravação

## Slide 13: Menu - Configuração
A - Ajuste Parâmetros de Falha
B - Ajuste Data/Hora
C - Interface Configuration
E - Ajuste da Iluminação Interna de Energia
D - Ajuste do Alarme

## Slide 14: Menu – Falha de Energia
A - Parar o Teste
B - Continuar o Teste
C - Ajuste do Tempo Máximo de Falha de Energia

## Slide 15: Menu – Falha de Energia
A - Valor Nominal e Atual de Temperatura
B - Ajuste dos Valores Limites do Alarme
C - Ajuste dos Limites de Advertência
D - Faixa de Tolerância
E - Display de Controle das Variáveis

## Slide 16: Menu – Setpoints
A - Valor Nominal da Temperatura
B - Valor Nominal da Umidade
C - Iniciar Teste
D - Parar Teste
E - Opções

## Slide 17: Menu – Programa
A - Número do Programa
B - Número de Ciclos do Programa
C - Tempo avançado
D - Tempo de Início do Programa
E - Parar Programa
F - Iniciar Programa

## Slide 18: Menu - Seleção de Programa
A – Número do Programa
B – Nome do Programa
D – Programa Criado pelo Touch Screen da Câmara
C – Programa Criado por Software da Câmara.
G – Sobe/Desce 5 Programas na Lista
E – Vai para Programa 1
F – Sobe/Desce 10 Programas na Lista
100 programas armazenados

## Slide 19: Menu - Operation
A - Número e Nome do Programa
B - Tempo Inicial e Final do Programa
C - Display de Ciclos
D - Finalizar Programa
E - Interromper Programa
F - Valores Nominais Armazenados no Programa
G - Duração e Tempo de Execução do Programa

## Slide 20: Menu - Editor de Programa
C – Variável de Controle
B – Número do Segmento
A – Nome do Programa
E – Valor Nominal da Variável de Controle
D – Seleciona Variável de Controle
F – Funções Extras
G – Seleciona Função Extra
I – Espera pela Variável de Controle
J – Banda de Tolerância
K –Número de Loops
L – Salva a Programa
N – Adiciona Segmento, Variável de Controle ou Funções Extras
M – Não Salva o Programa
O – Limite da Variável de Controle
H – Começo dos Loops

## Slide 21: Menu - Limites
A - Limite Máximo
B - Limite Mínimo

## Slide 22: Exemplo de Programa.

## Slide 23: Exemplo de Ensaio na Câmara Climática
NBR14538 e NBR 14539
Ensaio para lâmpadas fluorescentes com reator integrado destinado a uso doméstico e iluminação geral.
Potência nominal até 60W
Tensão Nominal 100V a 250V
Frequência Nominal 50 a 60 Hz
Base de Rosca Edson
Características

## Slide 24: Teste com Temperatura Controlada
Todas as medições devem ser realizadas a tensão nominal, frequência nominal e ambientes sem corrente de ar com Temperatura de .
Potência da Lâmpada não pode diferir em mais de 15% da potência nominal.
Fator de potência não pode ser inferior ao valor declarado em mais de 0.05.

## Slide 25: Testes com Umidade Controlada
Resistência de Isolamento
Rigidez Dielétrica
A resistência de isolamento e a rigidez dielétrica devem ser adequadas entre as partes metálicas condutoras de corrente e as partes acessíveis da lâmpada.

## Slide 26: Teste da Resistência de Isolamento
A lâmpada deve ser condicionada por 48h em uma câmara climática com umidade relativa entre 91% e 95% a uma temperatura constante escolhida entre e
A resistência de isolamento deve ser medida na cabine úmida com tensão elétrica c.c. de 500V, 1 min após a aplicação da tensão. A resistência de isolamento entre as partes metálicas condutoras de corrente na base e as partes acessíveis na lâmpada deve ser maior que 4MΩ.

## Slide 27: Teste da Rigidez Dielétrica
Imediatamente após o ensaio de resistência de isolamento, as partes metálicas condutoras de corrente na base e as partes acessíveis na lâmpada devem suportar um ensaio de tensão elétrica, por 1 min, com uma tensão de 4000V c.a.
Nenhuma descarga externa ou ruptura deve ocorrer durante o ensaio, que deve ser realizado externamente a cabine da câmara climática e após retirada de gotas d’água visíveis.

## Slide 28: Fim
Marcelo Paschoal
Fernando Nogueira